|  | SUPER-Q PLUS |
| --- | --- |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |

|  | MILLIPORE |
| --- | --- |

Все последующие изменения печатаются без объявления. Компания Миллипор несет ответственность только за возможные ошибки в настоящей инструкции. Вся информация, изложенная в инструкции, относится только к периоду публикации. Компания Миллипор не отвечает за информацию, выходящую за рамки данного документа.

ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ

Millipore является зарегистрированным торговым знаком компании Millipore.

Milligard( TP, Super-C(, Ion-Ex(, Organex-Q, Durapore TP - зарегистрированные торговые знаки продукции Millipore.

Teflon зарегистрированный тоговый знак продукции E.I.duPont de Nemours & Co.

Slo-Blo - торговый знак Little Fuse Company.

Все другие торговые знаки относятся к соответствующим фирмам-производителям

СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание | 2 |
| --- | --- |
| Глава 1: введение | 3 |
| Технические характеристики | 3 |
| Общее описание | 3 |
| Соответствие стандартам | 4 |
| Расходные материалы | 5 |
| Глава 2: установка системы | 6 |
| Глава 3: описание системы | 8 |
| Принципиальная схема | 8 |
| Описание основных узлов системы | 9 |
| Глава 4: установка картриджей | 10 |
| Установка картриджей Super-C, Ion-Ex, Milligard и Durapore TPE | 10 |
| Установка картриджа Oraganex-Q | 11 |
| Установка ультрафильтрационного картриджа MU-60 | 11 |
| Глава 5: режимы работы | 13 |
| Глава 6: техническое обслуживание | 14 |
| Замена картриджей | 14 |
| Санитарная обработка фильтродержателей | 15 |
| Санитарная обработка ультрафильтрационного картриджа | 15 |
| Глава 7: гарантия | 17 |

1

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
| --- | --- |
| Несущее основание | Нержавеющая сталь |
| Корпус мегаомметра | Пластик с вакумной формовкой |
| Фильтродержатель и крышка | Полипропилен, нейлон |
| Крепёжные детали (винты, гайки и др.) | Нержавеющая сталь |
| Корпус датчика сопротивления | Белый полипропилен |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |
| Подвод воды | Внутрення резьба 1/2 дюйма |
| Отвод воды | Внутрення резьба 1/2 дюйма |
| ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ НА ВХОДЕ СИСТЕМЫ |  |
| Температура | 5°С - 40° С |
| Давление |  |
| минимальное | 0,5 psi (0,03 бара) |
| максимальное | зависит от типа насоса, но не должно превышать 80 psi (5,5 бар) |
| ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ СИСТЕМЫ * | с новыми картриджами |
| Производительность | 10-12 л/мин |
| Удельное сопротивление | 18 МОм/см |
| ЭЛЕТРОПИТАНИЕ | 220 В/50 Гц/2 А |

* Удовлетворяют стандартам CAP, ASTM и ACS.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|  | С 3-МЯ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ | С 4-МЯ ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ |
| --- | --- | --- |
| Высота | 800 мм | 800 мм |
| Ширина | 945 мм | 1150 мм |
| Толщина | 220 мм | 220 мм |

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Система имеет модульную конструкцию и выполняет конечную "полировку" воды, прошедшей предварительную очистку в системах обратного осмоса, деионизации или дисцилляции. Производительность системы - 12 л/мин. Удельное сопротивление воды –

18 МОм/см. При правильном потборе картриджей содержание органических примесей обычно не превышает 20 мкг/л.

Очищенная системой Super-Q Plus вода применяется для атомной абсорбции, жидкостной высокоэффективной хромотографии,  при решении задач по определению органического углерода, для приготовления культуральных сред и промывки электронных схем. Вода по международной классификации соответствует типу I (реагентного качества) и отвечает таким стандартам, как САР (Коллегия американских патологов), ASTM (Американское общество по тестированию материалов), NCCLS (Национальная коллегия по клиническим лабораторным стандартам) и ACS (Американское химическое общество).  В таблице 1 приведен сравнительный анализ параметров воды на выходе системы и тандартов CAP, NCCLS и ASTM.

Очищенная системой вода не подлежит хранению, в контакте с окружающей средой быстро теряет свои свойства и должна немедленно использоваться.

Специалисты компании Миллипор выполняют техническую консультацию по комплектации системы. Системы Super-Q Plus выпускаются с тремя и четырьмя фильтродержателями. Каждый картридж выполняет определенную функцию: предварительная фильтрация, поглощение органических примесей, деионизация и мембранная фильтрация с порогом отсечения 0,22 мкм. По желанию заказчика в системе устанавливается насос, поддерживающий в системе рабочее давление и выполняющий внутреннюю рециркуляцию воды в режиме ожидания. Для контроля за качеством воды используется датчик сопротивления, установленный в протоке непосредственно на выходе системы. Удельное сопротивление отображается  на штриховом экране пульта управления. На экран выводится компенсированное относительно 25 °С значение удельного сопротивления. Диапазон измерения: 1,5 – 18 Мом/см.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

В таблице приведены основные характеристики системы Super-Q Plus (колонка 14) и соответствующие нормативы трёх американских стандартов.

| СТАНДАРТЫ | 14 |
| --- | --- |
|  | C.A.P. | A.S.T.M. | N.C.C.L.S. |  |
|  | I | II | III | I | II | III | IV | I | IIA | IIB | III |  |
| 1 | 0,1 | 0,5 | 10 | 0,06 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0,056 |
| 2 | 10 | 2 | 0,1 | 16,6 | 1 | 1 | 0,2 | 10 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 18* |
| 3 | 0,05 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | <0,01 |
| 4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,01 |
| 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <20** |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,03 |
| 8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,01 |
| 9 | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 10 | 10000 | - | - | - | - |  | <10 | 10 | 100 | Н | <10 |
| 12 | - | - | 5-8 | - | 6,2-7,5 | 5-8 | - | Н | Н | Н | 5-8 | - |
| 13 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C.A.P. | Коллегия американских патологов |
| A.S.T.M. | Американское общество по тестированию материалов |
| N.C.C.L.S. | Национальная коллегия по клиническим лабораторным стандартам |
| 1 | Удельная проводимость (мкСименс/см). |
| 2 | Удельное сопротивление (МОм/см). |
| 3 | Кремний (мг/л). |
| 4 | Тяжёлые металлы (мг/л). |
| 5 | Восстановление пермагананта калия (минимальное). |
| 6 | Общее содержание органического углерода (мкг/л). |
| 7 | Концентрация механических примесей TDS (мг/л). |
| 8 | Натрий. |
| 9 | Жёсткость. |
| 10 | Аммиак. |
| 11 | Бактериальный рост (клеток/мл). |
| 12 | pH. |
| 13 | CO2 (мг/л). |
| 14 | Параметры системы Super-Q |
| * | С новыми картриджами. |
| ** | C картриджем Organex-Q, при условии, что на вход подаётся вода, прошедшая предварительную очистку в системе обратного осмоса. |
| *** | Отсутствие жёсткости без количественной оценки. |
| Н | Не определяется. |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Cистема Super-Q выпускается с тремя и четырьмя фильтродержателями. Картриджи для фильтродержателей подбираются исходя из требований заказчика к качеству воды. В приложении даются инструкции по подбору картриджей. Более подробную консультацию вы можете получить в Московском представительстве компании Миллипор. Перечисленные ниже расходные материалы в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.

| КАРТРИДЖ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| название | каталож.№ |  |
| Milligard | CWSC02S03 | Микрофильтрация. Предварительная очистка от механических примесей. Картридж устанавливается на входе системы. |
| Super-C | CDFC02203 | Адсорбция на активированном угле органических примесей и следов хлора. Картридж устанавливается перед картриджем Ion-Ex. |
| Ion-Ex | CPMB02222 | Удаление ионных примесей. Картридж состоит из смешан ных высококонцентрированных кислотных и щелочных смол. Его конструкция исключает образование каналов. Картридж применяется для "полировки" воды и доводит её удельное сопротивление до 18 МОм/см. Как правило в сис теме устанавливаются два картриджа. Картриджи разме щаются последовательно, причём, обязательно после кар триджа Super-C и перед конечным картриджем. |
| Organex-Q | CPEX02201 | Удаление следов органических примесей. Картридж устанавливается в последнем фильтродержателе. |
| Durapore TPE | CPEX02201 | Микрофильтрация. Картридж применяется для конечной, очень тонкой очистки воды от механических примесей и бактерий. Картридж устанавливается в последнем фильтродержателе. |
| MU-60 | CDUFM2201 | Ультрафильтрация с порогом отсечения 10 кд. Мембран ный картридж изготовлен из полисульфона методом намот ки. Поры мембраны имеют ассиметричную структуру и заде рживают 99 % пирогенов, коллоидных частиц, микрооргани змов и растворённых органических примесей с молекуляр ным весом 10000. Не рекомендуется использовать карт ридж для получения апирогенной воды с удельным сопро тивлением 18 МОм/см при очень высокой скорости потока. Регулярно выполняйте санитарную обработку картриджа согласно приведенной ниже инструкции. |

ВНИМАНИЕ !

Не подключайте выход системы к накопительной емкости, - при контакте с атмосферой и стенками емкости качество воды быстро падает.

При сборке системы расположите крышки фильтродержателей таким образом, что бы все стелки на крышках были направлены слева на право.

2

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Основным показателем качества воды является её удельное сопротивление. В таблице приведена величина, обратная удельному сопротивлению, - удельная проводимость. Все значения указаны при температуре воды 25 °С.

| Уд. сопротивл. (МОм/см) | Уд. проводим. (мк Сименс/см) |  | Уд. сопротивл. (МОм/см) | Уд.проводим. (мк Сименс/см) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,240 | 0,055 |  | 0,600 | 1,667 |
| 18,000 | 0,056 |  | 0,400 | 2,500 |
| 16,000 | 0,063 |  | 0,200 | 5,000 |
| 14,000 | 0,071 |  | 0,100 | 10,000 |
| 12,000 | 0,083 |  | 0,050 | 20,000 |
| 10,000 | 0,100 |  | 0,025 | 40,000 |
| 8,000 | 0,125 |  | 0,0125 | 80,000 |
| 6,000 | 0,167 |  | 0,0063 | 158,00 |
| 4,000 | 0,250 |  | 0,0032 | 312,000 |
| 2,000 | 0,500 |  | 0,0016 | 625,000 |
| 1,000 | 1,000 |  | 0,0008 | 1250,000 |
| 0,800 | 1,250 |  | 0,0004 | 2500,00 |

РАСПАКОВКА

Система Super-Q Plus поставляется в собранном виде. Крышки  фильтродержате лей установлены на шасси, и фильтродержатели закреплены в крышках. Cистема с комплектующими упакована в одной коробке. Все картриджи заказываются и поставляются отдельно.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Габаритные размеры системы: 91,4 х 140 х 25,4 см. При установке системы на стене учтите, что расстояние от пола до оснований фильтродержателей должно составлять не менее 60-ти сантиметров. Система крепится на стене болтами. Стена и крепёжные детали должны выдерживать вес системы в рабочем состоянии (64 кг).

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Система подключается к заземлённой розетке 220-240 В/5 А .

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ НА ВХОДЕ СИСТЕМЫ

Городская водопроводная вода содержит высокую концентрацию механических, растворённых органических и неорганических примесей, а так же коллоидных частиц. Поэтому на входе системы Super-Q Plus необходимо установить систему предварительной очистки. В идеальном случае для предварительной очистки можно использовать систему обратного осмоса или дистиллятор. Следует учесть, что  деионизационные системы пропускает биологические примеси и требует дополнительной обработки воды.

| Давление воды |  |
| --- | --- |
| минимальное | 0,5 psi (0,03 бара) |
| максимальное | 15 psi (1 бар) |
| Температура | 40 °C. |

Если давление на входе системы превышает 1 бар, установите перед системой регулятор давления (кат.№ ZD0002233). Перед заменой картриджей и перед ремонтом отключайте подачу воды в систему.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА СТЕНЕ

| 1 | Отметьте на стене горизонтальную линию на высоте 1 м 40 см от пола. Приложите к линии шасси и отметьте на стене положения крепёжных отверстий. Просверлите отверстия в стене в отмеченных точках. |
| --- | --- |
| 2 | Закрепитете шасси болтами и установите на них фильтродержатели. Учтите, стена и болты должны выдерживать вес системы в рабочем положении (64 кг). Болты в комплект поставки не входят. |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

Для подвода и отвода воды допускается использовать трубы из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена или поливинилдифторида. Допускаются как клеевые, так и резьбовые соединения. В резьбовых соединениях для уплотнения используйте тефлоно вую ленту.

ВНИМАНИЕ! Не используйте герметик в резьбовых соединениях.

ПОДВОД ВОДЫ

Соедините выход системы предварительной очистки (систему обратного осмоса, деионизатор или дисциллятор) со входом  системы Super-Q Plus при помощи трубки с внешним диаметром 1/2 дюйма.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

Если давление в подводящих трубах превышает 15 psi (1 бар), установите перед системой регулятор давления. Обратите внимание на направление потока в регуляторе и в системе,  - они должны совпадать. Регулятор имеет один вход и один выход с переход ными соединениями под трубку (1/2 дюйма.

Отрегулируйте давление в интервале от 0,5 psi (0,03 бара) до 15 psi (1 бар).

ОТВОД ВОДЫ

Подсоедините трубку с (1/2 дюйма к выходу системы (на правой боковой панели  пульта управления). Второй конец трубки подключите к приемнику очищенной воды. Если расстояние от системы до приемника превышает длину  трубки (поставляемой с систе мой),  для соединения используйте инертные трубки или трубы.

3

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Основные узлы четырех-модульной системы Super-Q Plus с насосом приведены на следующем рисунке, где

| 1 | Регулятор давления | 8 | Стравливающий клапан |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Насос | 9 | Датчик сопротивления |
| 3 | Манометр | 10 | Трехходовой клапан |
| 4-7 | Фильтродержатели | 11 | Обратный клапан |

Предварительно очищенная вода подается в систему через внешний регулятор давления (1). Насос (2) создает необходимое рабочее давление в картриджах (4-7). Давление на 1-м картридже отображается на манометре (3). Между третьим  и четвёртым фильтродержателями установлен стравливающий  клапан.  В системе с ультрафильтраци онным картриджем клапан используется для санитарной обработки картриджа MU-60. Удельное сопротивление, измеренное датчиком (9) на выходе системы отображается на штриховом экране пульта управления (на рисунке не показан). Очищенная вода отводится к потребителю через трёхходовой клапан (10). В дежурном режиме через каждый  час выполняется внутренняя рециркуляция воды через обратный клапан (11).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ

ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ

Все фильтродержатели имеют одинаковую конструкцию и состоят из одинаковых литых крышек и корпусов фильтродержателей цилиндрической формы. Описание картриджей и их порядок установки описаны ниже.

НАСОС

Насос имеет магнитный привод, не требует замены уплотнительных прокладок, предварительной заливки водой, не создаёт протечек и поддерживает в системе необходимое рабочее давление. Максимальная производительность насоса - 12 л/мин при максимальном давлении 55 psi (3,8 бар).

| ВНИМАНИЕ! | Хотя насос и не требует предварительной заливки водой, тем не менее, никогда не включайте насос, не убедившись, достаточно ли воды подаётся на вход системы. |
| --- | --- |
|  | Давление воды на входе насоса не должно превышать 15 psi (1 бар). Если давление превышает указанное значение, установите перед насосом регулятор давления (1). |

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления устанавливается на входе системы Super-Q Plus и настраивается таким образом, что бы давление не выходило за допустимые пределы от 0,5 psi (0,03 бара) до 15 psi (1 бар).

МЕГАОММЕТР

Мегаомметр измеряет удельное сопротивление воды на выходе системы  в диапазоне от 2-х до 18-ти МОм/см. Прибор имеет внутреннюю термокомпенсацию относительо 25°С и работает при температуре воды от 5°С до 50°С. Сигнал от датчика сопротивления, установленного на выходе системы, поступает в мегаомметр. В  дежурном режиме сетевой выключатель включен,  переключатель "OPERATE/STANDBY” установлен в положении "STANDBY". Система периодически включается на внутреннюю рециркуля цию и поддерживает сопротивление воды на заданном уровне. Поэтому система всегда готова к отбору воды.

СВЕТОВОЙ СЕТЕВОЙ ИНДИКАТОР

Расположен на лицевой панели пульта управления и загорается при включеннном сетевом выключателе (на правой боковой панели).

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "OPERATE/STANDBY"

Переключатель расположен на лицевой панели пульта управления и предназначен для включения насоса. Режимы работы насоса описаны ниже.

| OPERATE | Насос работает непрерывно. В зависимости от положения 3-х ходового клапана (переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE") вода направляется либо на выход, либо в петлю внутренней рециркуляции. |
| --- | --- |
| STANDBY | Насос работает только во время автоматической рециркуляции (каждый час в течение 4,5 минут). |

| Замечание | Если переключатель "OPERATE/STANDBY" находится в положении "STANDBY", то при каждом включении сетевого выключателя насос включается на 4,5 минуты. Через 1,5 часа насос включается повторно и в дальнейшем запускается каждый час продолжительностью в 4,5 минуты. |
| --- | --- |

ТУМБЛЕР "TEST"

Предназначен для проверки измерительной цепи мегаомметра. Для проверки переведите переключатель "OPERATE/STANDBY"  в положение "OPERATE" и включите тумблер “TEST”. Если измерительная цепь исправна, индикатор должен показать значение 10 МОм/см.

ТРЁХХОДОВОЙ КЛАПАН "PRODUCT/RECIRCULATE"

Ручка трёхходового клапана находится в правом верхнем углу пульта управления. В положении "PRODUCT" очищенная вода поступает на выход системы. В положении "RECIRCULATE"  вода с продуктового выхода отводится в петлю внутренней рециркуляции.

МАНОМЕТР

Манометр установлен в левом верхнем углу системы и показывает давление перед первым фильтродержателем. Следите за показанием манометра, - давление в системе не должно превышать 5,5 бар (80 psi).

Во время сборки системы сильно не затягивайте манометр в крышке фильтродержателя и для уплотнения используйте тефлоновую ленту (один - два оборота).

СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН

Клапан устанавлен на входе последнего фильтродержателя и используется для удаления воздуха из системы. В системе с ультрафильтрационным картриджем MU-60 клапан используется для ввода санитизирующего раствора в фильтродержатель.

4

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

Super-C, Ion-Ex, Milligard и Durapore TPE

| 1 | Снимите упаковочную плёнку с головки картриджа. Смочите чистой (дистиллирован ной) водой уплотнительную прокладку картриджа. Удерживая картридж за корпус вертикально в плёнке, вставьте его до упора в крышку и поверните на 90°. Уплотни тельтная прокладка должна полностью войти в паз крышки. Снимите с картриджа всю плёнку. |
| --- | --- |
| 2 | Наденьте фильтродержатель на картридж, поднимите его вверх до крышки, жёстко прижмите двумя руками и поверните до отказа против часовой стрелки. |
| 3 | Закрепите соединение хомутом. Ручку хомута установите таким образом, что бы к ручка могла свободна откручиваться. Сильно не затягивайте хомут. |
| 4 | Установите оставшиеся картриджи согласно приведенной выше инструкции. |
| 5 | Соедините выход системы со сливным сифоном. Вставьте вилку сетевого шнура в заземлённую розетку и откройте входной вентиль. |
| 6 | Установите тумблер "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE" и включите сетевой выключатель (положение "I"). |
| 7 | Через 2-3 минуты переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY" и выключите сетевой выключатель (положение "0"). |

УСТАНОВКА КАРТРИДЖА

Organex-Q

| 1 | Установите картридж Organex-Q в последний фильтродержатель. |
| --- | --- |
| 2 | В течение 15-ти минут промойте систему, - переведите переключатель "PRODUCT/RECIRCULATЕ" в положение "PRODUCT", а переключатель "OPERATE/STANDBY" - в положение "OPERATE". |
| 3 | После промывки переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY" и выключите сетевой выключатель (положение "0"). Если возможно оставьте систему в выключенном положении на всю ночь, но не менее одного часа. |
| 4 | На следующее утро (или через один час) включите сетевой выключатель, переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE", а переключатель "PRODUCT/RECIRCULATЕ" - в положение "RECIRCULATE". Время необходимое для выхода системы в рабочий режим зависит от состояния картриджа Organex-Q (даты изготовления и условий хранения), качества воды, подаваемой на вход системы, и продолжительности отключения системы (отключение напряжения или подачи воды). |

УСТАНОВКА УЛЬТАФИЛЬТРАЦИОННОГО КАРТРИДЖА MU-60

| 1 | Снимите упаковочную плёнку с торцевой открытой стороны картриджа MU-60. ВНИМАНИЕ! Картридж пропитан формалином, работайте в защитных перчатках. Смочите формалином уплотнительные прокладки переходного соединения. (Переходное соединение упаковано в одной коробке с картриджем.) Вставьте стержень с прокладками в торцевую полость картриджа. |
| --- | --- |
| 2 | Смочите чистой (дистиллированной) водой прокладку на крышке последнего фильт родержателя. Удерживая картридж за корпус вертикально в упаковочной плёнке, вставьте переходное соединение до упора в крышку и поверните картридж на 90°. Уплотнительные прокладки переходного соединения должны полностью войти в крышку. Снимите с картриджа всю плёнку. |
| 3 | Компания Миллипор выпускает два типа ультрафильтрационных картриджей: длиной 20 дюймов (50,8 см) и 22 дюйма (55,88 см). Если система укомплектована картриджем длиной 20 дюймов, вставьте на дно фильтродержателя пластиковую подставку. |
| 4 | Наденьте снизу на картридж фильтродержатель, поднимите его в верх до крышки, жёстко прижмите двумя руками и поверните до отказа против часовой стрелки. |
| 5 | Закрепите соединение хомутом. Ручку хомута установите таким образом, что бы к ручка могла свободна откручиваться. Сильно не затягивайте хомут. |
| 6 | Открутите заглушку на дне фильтродержателя и установите вместо неё переходную втулку. Для уплотнения используйте тефлоновую ленту (2-3 оборота). |
| 7 | Прикрутите к втулке вентиль из набора “Super-Q UF Modification Kit”. |
| 8 | Прикрутите к выходу вентиля переходник под трубку (1/2 дюйма. Замечание: система может быть укомплектована трубкой другого диаметра, устано вите переходник в соответствии с диаметром трубки/ |
| 9 | Закрепите в переходнике трубку ( 1/2 дюйма, другой конец трубки закрепите в сливном сифоне. |
| 10 | Если стравливающий клапан не установлен, закрепите его в отверстии над последним фильтродержателем. Для уплотнения используйте тефлоновую ленту. |
| 11 | Соедините выход системы со сливным сифоном. Слейте первые 20-30 л воды из подводящей трубки и подсоедините трубку ко входу системы. Откройте входной вентиль. Вставьте вилку сетевого шнура в заземлённую розетку. |
| 12 | Полностью откройте сливной вентиль на последнем фильтродержателе. |
| 13 | Установите переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "PRODUCT". |
| 14 | Установите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY". |
| 15 | Включите сетевой выключатель. При этом должен загореться световой индикатор "POWER". Указатель штрихового экрана уходит в красную зону индикации. Замечание: после включения может начаться промывка системы, (продолжитель ностью 4,5 минуты), дождитесь окончания промывки. |
| 16 | Проверьте работу мегаомметра, переключите тумблер "TEST/10MOm" в положение "TEST". Если измерительная цепь исправна, указатель на экране должен показать значение 10 МОм/см. В противном случае звоните в Московское представительство компании Миллипор. |
| 17 | Переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE". Через 2-3 минуты из сливного вентиля пойдёт вода. На продуктовом выходе поток будет значительно меньше. Оставьте систему в таком положении на 5 минут. |
| 18 | Медленно закройте сливной вентиль. При этом усилится поток на продуктовом выходе. Регулируя давление сливным вентилем установите по манометру значение в 3-4 бара. Полностью вентиль не закрывайте, - производительность на выходе вентиля слива должна составлять 10% от производительности на продуктовом выходе. Указатель мегаомметра сместится в красную зону. |
| 19 | Подождите пока указатель не достигнет значения 14-15 МОм/см. Промойте трёхходо вой клапан, - несколько раз переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" из одного положения в другое. После каждого переключения сопротивление будет падать. |
| 20 | Когда значение 14-15 МОм/см будет устанавливаться за 1-2 минуты, переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY", а переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" - в положении "PRODUCT". Оставьте систему в таком режиме до утра. ЗАМЕЧАНИЕ Если систему необходимо запустить в тот же день, выполните описанные ниже действия. Как только указатель на экране установится против значения 14-15 МОм/см, переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY". Мотор остановится. Через 10 минут снова переведите переключатель в положение "OPERATE". Повторите процедуру 3-4 раза. После 4-го раза указатель должен устанавливаться на значении 15 МОм/см менее, чем за 1 минуту. После этого переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "RECIRCULATE". Вода перестанет поступать на продуктовый выход. После того как указатель на экране установится на значении 18МОм/см, переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "PRODUCT". Слейте первые 2 литра воды в сливной сифон. Система готова к работе. |
| 21 | Утром переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "RECIRCULATE". Подождите пока, указатель на экране не достигнет значения 18 МОм/см. Затем переключите ручку в положение "PRODUCT". Слейте первые 2 литра воды в сливной сифон. Система готова к работе. |

5

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Система имеет два режима работы:

( ДЕЖУРНЫЙ (STANDBY)

( РАБОЧИЙ (OPERATE)

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

На вход системы постоянно подаётся вода, при этом, на продуктовый выход очищенная вода не поступает. Для системы с картриджем ультрафильтрации скорость потока на выходе сливного вентиля составляет не более одного литра в минуту. Через каждый час включается насос для рециркуляции воды по внутреннему контуру. Продолжительность рециркуляции - 4 минуты 30 секунд. Переключатели и вентиль слива (для системы с ультрафильтрационным картриджем) установлены в следующих положениях:

(сетевой выключатель включён (положение "I");

(переключатель "OPERATE/STANDBY" - в положении "STANDBY";

(переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" - в положении "RECIRCULATE";

(вентиль слива открыт на 10% по отношению к продуктовому выходу.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

На вход системы постоянно подаётся вода; очищенная вода поступает на продуктовый выход. Сетевой выключатель включён (положение"I"). Вентиль слива открыт на 10 % по отношению к продуктовому выходу. Для перевода системы в рабочий режим выполните, описанные ниже действия.

(Переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE".

(Как только указатель на экране мегаомметра установится на значении 18 МОм/см, переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "PRODUCT". На продуктовом выходе системы пойдёт вода. Слейте первые 2 литра воды в канализацию. Наберите необходимое количество воды и переведите систему в дежурный режим STANDBY.

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает: замену картриджей, санитарную обработку фильтродержателей и картриджа ультрафильтрации (для системы с картриджем ультрафильтрации MU-60).

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Срок замены картриджей зависит от качества воды на входе и требований предъявляемых к воде на выходе системы: концентрации механических, органических и ионных примесей. Условия эксплуатации системы могут изменяться в широких пределах, и строгих указаний по замене картриджей не существует. Ниже приведены основные рекомендации, которыми вы можете руководствоваться при замене картриджей.

| 1 | Заменяйте все картриджи (кроме ультрафильтрационного), если указатель мегаомметра показывает сопротивление воды ниже допустимого значения* или смещается в красную зону индикации. |
| --- | --- |
| 2 | Заменяйте картридж Organex-Q при превышении содержания органических примесей на продуктовом выходе выше допустимого значения*. |
| 3 | Заменяйте картридж Milligard при перепаде давления на манометрах в 10 psi.** |
| 4 | Если дополнительная внепланованая санитарная обработка картриджа ультрафильт рации не приводит к снижению пирогенов ниже допустимого значения*, заменяйте картридж MU-60. |

| * | Допустимое значение зависит от требований, предъявляемых к качеству воды на выходе системы. |
| --- | --- |
| ** | Если по условиям эксплуатации необходима дополнительная фильтрация, установите фильтр предварительной очистки. Предфильтр можно размещать как в отдельном фильтродержателе перед системой, например в полиэтиленовом компании Миллипор, так и в 1-м фильтродержателе системы, причём, обязательно перед угольным и ионнобменными картриджами. В случае размещения предфильтра в системе, установите дополнительный манометр на выходе первого фильтродержа теля. Манометр в комплект системы не входит и заказывается отдельно. |

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖЕЙ

| 1 | Сбросьте давление внутри системы: перекройте входной вентиль, выход системы подсоедините к сливному сифону и переведите ручку “PRODUCT/RECIRCULATE” в положение “PRODUCT”. |
| --- | --- |
| 2 | Открутите ручку хомута и снимите хомут, опустив его вдоль фильтродержателя. Осторожно опустите фильтродержатель и вылейте из него воду. |
| 3 | Снимите картридж. Опускайте его вниз строго вертикально, что бы не повредить переходное соединение крышки. |
| 4 | Выполните санитарную обработку фильтродержателя (см. ниже), установите новый картридж и при помощи хомута закрепите фильтродержатель в исходном положении. |

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЕЙ

При каждой замене картриджей выполняйте санитарную обработку фильтродержате лей.

| 1 | Снимите все фильтродержатели. |
| --- | --- |
| 2 | Отсоедините все картриджи кроме ультрафильтрационного (для системы с картриджем MU-60). Если на внутренних стенках фильтродержателей образовалась слизь, протрите стенки губкой или тряпкой, смоченной в этиловом спирте. Затем несколько раз промойте фильтродержатели чистой (дистиллированной) водой. |
| 3 | Введите в последний фильтродержатель 140 мл 0,1 Н раствора NaOH. |
| 4 | Установите фильтродержатели без картриджей в исходное положение. |
| 5 | Подайте в систему воду и переключите ручку "PRODUCT/ RECIRCULATE" в положе ние "PRODUCT". |
| 6 | Переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE". |
| 7 | Когда пойдёт вода с продуктового выхода системы, переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "RECIRCULATE". Оставьте систему в режи ме рециркуляции на 10 минут. |
| 8 | Переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY". Перек ройте подачу воды на вход системы и оставьте систему в нерабочем состоянии на один час. Уровень pH в системе должен составлять не менее 12. |
| 9 | Снимите фильтродержатели, вылейте из них всю жидкость и установите на свои места без картриджей. |
| 10 | Подайте в систему воду. Переключите ручку "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE", а переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" - в положение "RECIRCULATE". Оставьте систему в режиме рециркуляции на 2-3 минуты. |
| 11 | Переведите переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "PRODUCT" и в течение 5-ти минут сливайте воду с продуктового выхода в сливной сифон. Измерьте pH на выходе системы. |
| 12 | Когда уровень pH снизится до 7 или до уровня pH воды на входе системы, переведите переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "RECIRCULATE", а ручку "OPERATE/STANDBY" - в положение "STANDBY". Сбросьте давление внутри системы, - откройте стравливающий клапан. Снимите фильтродер жатели, вылейте из них воду, установите новые картриджи и закрепите фильтродер жатели на своих местах. Система готова к работе. |

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОГО КАРТРИДЖА MU-60

Если в системе установлен ультрафильтрационный картридж MU-60, один раз в неделю выполняйте санитарную обработку фильтродержателя с крышкой (описанную выше) и санитарную обработку картриджа MU-60. Проверить воду на присутствие пирогенов можно при помощи набора, выпускаемого фирмй Whittaker M.A. Bioproducts. Заказать набор вы можете в Московском представительстве компании Миллипор. Угольный и ионнобменные картриджи санитарной обработки не подлежат. Программа санитарной обработки состоит из нескольких этапов:

| 1 | Ввод санитизирующего агента. |
| --- | --- |
| 2 | Пропитка или работа системы в режиме рециркуляции. |
| 3 | Отмывка системы от химических примесей. |
| 4 | Восстановление качества воды. |

Если в фильтродержателе с ультрафильтрационным картриджем установлен сливной вентиль, санитарную обработку картриджа можно выполнять без разборки фильтродержателя. На выполнение программы уходит один рабочий день.

| 1 | Выключите сетевой выключатель системы (положение "0"). Переведите ручку "OPERATE/STANDBY" в положение "OPERATE". Оставьте ручку в таком положении до конца выполнения программы. |
| --- | --- |
| 2 | Перекройте подачу воды в систему. |
| 3 | Сбросьте давление внутри сисемы. Для этого переведите переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "PRODUCT". Когда вода перестанет поступать из продуктового выхода, медленно откройте сливной вентиль и слейте всю воду. Можно считать, что с этого момента давление в системе равно нулю. Установите ручку вентиля слива в рабочее положение (10 % от потока на продуктовом выходе). Переключатель "PRODUCT/RECIRCULATE" оставьте в положе нии "PRODUCT". |
| 5 | Наберите в шприц 50 мл 0,1 Н раствора NaOH*, вставьте кончик шприца в стравливающий клапан и для закрепления кончика поверните шприц*. |
| 6 | Полностью откройте стравливающий клапан и введите в него содержимое шприца. Повторите процедуру еще три раза. Всего в клапан необходимо ввести 200 мл раствора. |
| 7 | Промойте стравливающий клапан. Введите через него 50-100 мл дисциллированной, деионизованной воды, или воды, прошедшей очистку в системе обратного осмоса. |
| 8 | Закройте стравливающий клапан. Но ручку "PRODUCT/ RECIRCULATE" оставьте в положении "PRODUCT". |
| 9 | Закройте сливной вентиль. |
| 10 | Подайте воду на вход системы. |
| 11 | Включите сетевой выключаель и через 60 секунд выключите его. После этого сразу же перекройте подачу воды в систему. |
| 12 | Оставьте систему в таком режиме на 30-45 минут. |
| 13 | Подайте воду на вход системы и полностью откройте сливной вентиль. |
| 14 | Закройте сливной вентиль. Включите сетевой выключатель и в течении 10-ти минут промойте ультрафильтрационный картридж. |
| 15 | Откройте сливной вентиль и оставьте его открытым на 2-3 минуты. |
| 16 | Возьмите пробы воды с продуктового выхода системы и из сливного вентиля. Закройте сливной вентиль. Ручку "PRODUCT/ RECIRCULATE" оставьте в положении "PRODUCT". Измерьте уровень pH в пробах. Он должен быть равен 7. |
| 17 | Если уровень pH выше 7, переключите ручку "PRODUCT/RECIRCULATE" в положение "RECIRCULATE" и оставьте систему в режиме рециркуляции, пока указатель мегаомметра не покажет необходимое значение. В противном случае повторите пункты 13-15. |
| * | Для санитарной обрабоки картриджа можно использовать растворы, содержащие активный хлор. Для приготовления санитизирующего раствора с концентрацией 5,25% активного хлора растворите одну хлорную таблетку в 50-ти мл дистиллированной воды. Заказать хлорные таблетки вы сможете в Московском представительстве компании Миллипор. |

ЗАМЕЧАНИЕ

Пункты 14 и 15 можно выполнять в режиме автоматической рециркуляции. После выполнения пункта 13 отрегулируйте поток на выходе сливного вентиля, так что бы он составлял 10% от потока на продуктовом выходе. Переведите переключатель "OPERATE/STANDBY" в положение "STANDBY". Оставьте систему в таком положении на

3-4 часа. Затем переходите к выполнению пункта 16. Очевидно, что программа будет завершена к началу следующего дня.

7

ГАРАНТИЯ

Компания  Миллипор гарантирует отсутствие повреждениий в оборудовании   в течении года со дня поставки, если оборудование эксплуатировалось в соответствии с прилагаемой инструкцией. Ни какой другой гарантии компания Миллипор не даёт.

Не допускается изменять условия гарантии а также данные по качеству продукции, приводимые в каталогах и других печатных изданиях, без письменного разрешения компании. Компания Миллипор не отвечает за условия гарантии и данные по качеству продукции, приводимые устно или в письменном виде и которые расходятся с информацией в настоящем руководстве.

В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока компания обязуется выполнить ремонт повреждённых деталей или произвести полную замену оборудования (по усмотрению компании) после уведомления заказчиком о выявленных повреждениях.

Компания Миллипор не отвечает за качество продукции заказчика. 	Тем не менее, помимо настоящей гарантии, заказчик может требовать выполнение прав потребителя, предусмотренных в законодательстве страны.

АДРЕС МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ МИЛЛИПОР

117198, Москва, Ленинский проспект,113/1
"Парк-Плейс", офис Е-718

Телефоны и факс: (495) 931-91-91, 931-91-87.

Компания ООО «Лаверна ХХI век» официальный дистрибьютор продукции MILLIPORE в России

109548, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 2, корп. 3

Тел./факс (495) 228-09-14 многоканальный

(499) 722-48-80, 722-49-02, 722-49-82